Газовый сенсор с откликом на хлороводород.

Рыбаков Илья Игоревич.

Студент

Тверской государственный университет, химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E-mail: ilua.igorevich@gmail.com

Определение концентрации хлороводорода в воздушной среде имеет важное значение в технологических и экологических аспектах. Существующие датчики на хлороводород не всегда удовлетворяют необходимым требованиям. Целью настоящей работы являлось создание газового сенсора с откликом на хлороводород на основе полианилина. Известно, что полианилин в зависимости от степени допирования может изменять электрическое сопротивление, одним из допирующих агентов является анион хлора.

Полианилин легко допируется анионом хлора, поэтому в качестве аналитического сигнала мы решили использовать электросопротивление полианилиновой пленки под воздействием паров HCl, к сожалению, полианилиновую пленку практически невозможно изготовить традиционными способами, то есть из раствора или реактива полианилина, поэтому датчик был изготовлен методом нанесения полианилина на диэлектрическую подложку с инкорпорированными платиновыми электродами в процессе электрохимического синтеза.

Для нанесения на платиновую подложку пленки полианилина мы использовали метод электрохимического синтеза в режиме циклической вольтамперометрии (ЦВА). Для этого циклирование потенциала осуществляли в интервале -200 - +1200 мВ относительно хлорсеребряного электрода. Скорость сканирования – 50 мВ/с. Рабочий раствор при синтезе полианилина имел состав: анилин – 0,2 М, хлороводородная кислота – 1 М.Синтез прерывали через 6 циклов при условии надёжного замыкания пленкой полианилина платиновых электродов. Измерение электрического сопротивления изготовленного таким образом электродов проводили в герметичной термостатичной камере, снабжённой вентилятором для перемешивания газовой среды и устройством для ввода пробы.

Электросопротивление изготовленного сенсора измеряется при помощи цифрового омметра с выводом результатов на компьютер. В результате исследований было установлено, что увеличение концентрации хлороводорода в газовой среде способствует существенному уменьшению электросопротивления сенсора.

Время отклика сенсора составляет не более трёх секунд. Диапазон линейности калибровочного графика находился для хлороводорода в интервале 1·10-3 – 2·10-2 М. Конструкция предложенного сенсора может быть микроминиатюризированна и может быть использована для практических измерений.