Изучение влияния поглощенной дозы радиационного облучения на свойства нетканого материала на основе полипропилена

Рахматуллина Э.Р., Бахридинова А.Р.,

Когенман И.Е., Лисаненевич М.С., Галимзянова Р.Ю.,

Мусин И.Н., Хакимуллин Ю.Н.

Аспирант, бакалавр, магистрант, доцент к.т.н., доцент к.т.н., доцент к.т.н., профессор д.т.н.

Казанский национальный исследовательский технологический университете, Факультет технологий лёгкой промышленности и моды, кафедра – технологического оборудования медицинской и легкой промышленности, г.Казань, Россия

e-mail:respekt-elvina@mail.ru

Радиационное облучение широко применяется для стерилизации медицинских изделий и приборов: одежды и белья для хирургии, перевязочных материалов, шприцов и т.д. [1] Для стерилизации медицинской одежды и белья обычно используется поглощенная доза в диапазоне 15-40 кГрей. Доза в 40 кГрей, однако, вызывает сильное разрушение некоторых полимеров, в частности, полипропилена, который применяется для получения нетканых материалов медицинского назначения.

Нужно отметить, что деструкция полипропилена, благодаря автоокислительным реакциям, продолжается и после облучения, во время хранения изделий. В связи с этим возникает необходимость изучения влияния поглощенной дозы радиационного облучения на свойства нетканого материала на основе полипропилена и проведение разработок направленных на повышение его радиационной стойкости.

В качестве объекта исследований были выбраны: нетканый материал на основе полипропилена марки PP 1562 R и аналогичный материал, полученный из этой же марки полипропилена с использованием комплекса стабилизаторов-антирадов (СА). Нетканые материалы были облучены на радиационно-технической установке «Электронный стерилизатор» с ускорителем электронов УЭЛВ-10-10-с-70  поглощенной дозой 20 и 45 кГрей. Далее материал подвергали ускоренному термоокислительному старению при температурах 100, 90, 80 ºС. Оценивали прочность и относительное удлинение нетканых материалов при растяжении в продольном направлении. Полученные зависимости сравнивались с необлученными образцами, которые также подвергались термоокислительному старению в аналогичных условиях.

Получены следующие результаты:

- добавки СА снижают относительное удлинение нетканых материалов на основе полипропилена;

- с увеличением поглощенной дозы для всех материалов уменьшается прочность при растяжении и наблюдается, по сравнению, с необлученными материалами существенное  снижение относительного удлинения;

- нетканый материал на основе полипропилена с СА при низких дозах облучения имеет более высокое значение прочности по сравнению с прочностью нетканого материала на основе полипропилена без добавок СА. Эта зависимость сохраняется на протяжении всего времени термоокислительного старения. С повышением поглощенной дозы эта разница уменьшается.

Литература

1. Portnoy, R.C. Polypropylene for Medical Applications / R.C. Portnoy. – Business Briefing: Medical Device Manufacturing & Technology, 2002.– 1-4 c.