Программно-аппаратный комплекс для исследования пространственного распределения низкомолекулярных ионов кондуктометрическим методом

Таратухин А.А.

Студент 4 курса

Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, факультет физики и компьютерных технологий, Симферополь, Украина

E-mail: taratukhinalexandr@gmail.com

Для изучения физико-химических характеристик проводящих жидкостей в настоящее время широкое распространение получили кондуктометры различных модификаций. Однако для изучения динамических процессов в таких средах часто не достаточно регистрировать концентрацию ионов в отдельных точках раствора. В частности, при исследовании электрофоретических процессов, протекающих в источниках энергии нового типа, основанных на использовании полимерных гидрогелей [1], требует регистрации пространственного распределения низкомолекулярных ионов в режиме реального времени. Данная задача трудно реализуема существующими кондуктометрами. Сложность заключается в том, что данные приборы как правило, имеют одну-две пары электродов, что не позволяет получить информацию о градиенте распределения ионов с достаточным пространственным разрешением.

Целью данной работы является разработка и реализация многоканального кондуктометра, обеспечивающего проведение измерений проводимости сразу в нескольких точках раствора.

Основным требованием к разрабатываемой системе является использование только одного канала съема и передачи данных. Это необходимое условие для избегания накопления систематических ошибок при измерениях. В реализуемой системе это требование удовлетворяется автоматически использованием одной измерительной схемы, к которой при помощи электронных ключей поочередно подключаются пары электродов. Условие применимости такой схемы к указанным выше задачам записывается как:

T<<τ=lv,

где T — время подключения измерительного блока к отдельной электродной паре;  τ — характерное время протекания исследуемых процессов, l — характерный размер исследуемой системы, v — характерная скорость движения ионов (0,00045 см/сек для ионов натрия).

В настоящий момент реализована -версия многоканального кондуктометра. Структурная схема представлена на рис.1.

Рис.1. Структурная схема аппаратной части системы

Результаты тестирования схемы показали, что она позволяет регистрировать, в частности, изменение профиля концентраций заряженных ионов при диффузионных процессах, причем скорости движения ионов, полученные на основе проведенных измерений, отклоняются от справочных значений не более чем на 4%.

Литература

[1] Mun, G. A., Suleimenov, I. E., Bakytbekov, R. B., Negim, E. S. M., Semenyakin, N. V., & Shaltykova, D. B. (2012). Prospects of Using Osmotic Phenomena in Solutions of Thermosensitive Polymers to Improve the Efficiency of Internal Combustion Engines. World Applied Sciences Journal, 17(11), 1504-1509.