Экспериментальное исследование закрученного ультразвукового пучка

Терзи М.Е. 1, Цысарь С.А. 2, Юлдашев П.В. 3, Карзова М.М. 4, Сапожников О.А. 5

1Студентка, 2к.ф.-м.н., старший научный сотрудник, 3к.ф.-м.н., научный сотрудник, 4аспирантка, младший научный сотрудник, 5 д.ф-м.н., профессор

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: me.terzi@physics.msu.ru

При распространении ультразвуковой волны происходит перенос энергии и импульса, а в случае закрученных (вортексных) пучков [1] – еще и момента импульса. Закрученные пучки не только давят на препятствия за счёт воздействия акустической радиационной силой, но и передают им вращающий момент. На этом явлении основано действие «ультразвуковых пинцетов»: пересечение двух встречных пучков позволяет захватить частицу и двигать её в нужном направлении. В медицинских приложениях данное устройство может быть использовано для доставки частиц лекарств или, например, для дистанционного перемещения почечных камней. В данной работе для создания фокусированного закрученного пучка в воде использовался фазовая пластина (рис.1), а структура поля на различных расстояниях от экрана восстанавливалась методом акустической голографии.

В эксперименте ультразвуковой пучок частоты f = 1.092 МГц создавался в воде вогнутым пьезокерамическим преобразователем диаметром 10 см, сфокусированным на расстояние 10 см. Фазовая пластина (рис. 1) крепилась к поверхности излучателя и представляла собой круглый диск диаметром 12.9 см, изготовленный из оргстекла и разделенный на двенадцать плоскопараллельных секторных участков разной толщины. Толщины секторов увеличивались таким образом, чтобы волны, излучаемые 1-м и 12-м секторами, различались по фазе на 2π. Набег фаз между секторами возникал из-за разных значений скорости звука в воде и оргстекле (1500 и 2700 м/c, соответственно). Измерение акустического давления производилось в плоскости, отстоящей от центра излучателя на z = 6 см, с помощью миниатюрного гидрофона с диаметром чувствительного участка 0.5 мм (Precision Acoustics, США). Положение гидрофона задавалось трёхкоординатной системой позиционирования, управляемой компьютером. Измерения распределения акустического давления (голограммы пучка) проводились с пространственным шагом 0.5 мм в области размером 8  8 см. В каждой точке снимался профиль периодического сигнала, и с помощью прямоугольного преобразования Фурье (длительность окна 10/f) находились амплитуда и фаза волны (см. рис. 2).

Распределение амплитуды давления в плоскости измерения z = 6 см (рис.2а) имеет вид колец, симметрия которых нарушается из-за различного поглощения пучка разными секторами экрана. Распределение фазы давления (рис.2г) имеет вид спирали.

Далее восстановлением голограммы на любую плоскость параллельную исследуемой [3] можно получить распределение давления на произвольном расстоянии от исследуемой плоскости. Указанная процедура выполнялась численно на основе интеграла Рэлея:

(1)

где ,  – расстояние между точками 1-й и 2-й плоскостей,   – давление,  – волновое число,  (,,,) – радиус-векторы точек соответственно 1-й (экранной) плоскости и 2-й (исследуемой) плоскостей. Результаты расчётов показаны на рис. 2.

На рис. 2б отчётливо видны сектора экрана тем более тёмные, тем толще сектор. Фаза (рис.2д) по-прежнему закручена. Искажения в фазовом распределении связаны с конечностью области измерений. За фокусом (рис.2в) наблюдается область минимума амплитуды в центре пучка, что характерно для вортексов, а фаза (рис.2е) остаётся спиралевидной, причём, искажения на этом расстоянии исчезают благодаря дифракции.

Рис.2 Распределение амплитуды (а-в) и фазы (г-е) давления на разных расстояниях от излучателя.

Таким образом, пучок, созданный с помощью фазовой пластины, похож по амплитуде и фазе на вортексный, что позволяет его считать действительно закрученным. Различия моделирования [3] и экспериментальных данных связаны с учётом поглощения вещества пластины, дифракции на краях секторов, конечность области измерений.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №14-02-00426.

Литература

- Choe Y., Kim J.W., Shung K.K., Kim E.S. Microparticle trapping in an ultrasonic Bessel beam. – Applied Physics Letters, 2011, v. 99, 233704.

- Sapozhnikov O.A., Tsysar S.A., Khokhlova V.A., and Kreider W. Acoustic holography as a metrological tool for characterizing medical ultrasound sources and fields. – JASA, 2015, v.138, pp.1528-1529.

- Терзи М.Е., Юлдашев П.В., Сапожников О.А. Закрученные ультразвуковые пучки. -  Сборник тезисов докладов XXII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных по фундаментальным наукам «Ломоносов-2015». Секция «Физика», Физический факультет МГУ Москва, с. 190-191.

# Text boxes

Рис.1 Фазовая пластина.

Рис. 1. Фазовый экран