Разработка метода и устройства для неинвазивной терапии пиелонефрита

Кутикова О.Ю. 
Студент 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, факультет нано- и биомедицинских технологий, Саратов, Россия
E–mail: Oksana.296@mail.ru

Пиелонефрит- одно из самых часто встречаемых заболеваний у детей с инфекцией мочевой системы. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс, который встречается у детей с пиелонефритом до 40% случаев, связан с нарушением пейсмекерной активности мочеточника, поэтому ее восстановление является актуальной задачей. В ходе современного урологического обследования и лечения ребенок подвергается обязательным инвазивным лечебным и диагностическим манипуляциям, что приводит к повышению риска восходящего инфицирования [1]. Разработка устройства для миостимуляции мочеточников позволит диагностировать рефлюкс на ранней стадии и проводить терапевтическое лечение.

***

Способ содействия пассажу мочи в мочеточнике включает возбуждение электрических колебаний в теле пациента с помощью электродов. Один из электродов является общим и расположен в области лобковой кости. Другие электроды расположены паравертебрально по внешнему краю мышцы, выпрямляющей позвоночник, то есть вдоль мочеточника. Устройство содержит генератор электрических колебаний, соединенный с электродами. Генератор представляет собой компьютер с программой управления, позволяющей задавать необходимую последовательность импульсов с заданными параметрами. Генератор соединен посредством порта USB с блоком формирования импульсов, состоящим из отладочного модуля и блока программного усилителя.

Принцип работы аппарата основан на последовательной подаче электрических импульсов (эффект «бегущей волны»), которые стимулируют сокращения мочеточника и обеспечивают нормальный ток мочи. Частота переключений между электродами может регулироваться в режиме реального времени от 0,1 до 10 Гц. Важным условием является синфазность собственных волн мочеточника и волн внешней электростимуляции.

В ходе работы было обследовано 108 детей в возрасте от 5-15 лет. После проведения курса электростимуляции проводилось контрольное исследование уродинамики верхних мочевых путей с помощью определения мочеточникового выброса.

Одновременное проведение ультразвукового исследования показало, что после проведения курса электростимуляции, скоростные показатели мочеточникового выброса увеличились на 15-20%, при этом продолжительность мочеточникового выброса в большинстве случаев достигала нормальных показателей. Таким образом, разработанное устройство и метод поможет улучшить качество жизни пациентов с диагнозом пиелонефрит.

Литература

- Рябцева А.В., Фомин Д.К., Яцык С.П. Исторические аспекты изучения пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей // Педиатрическая фармакология. 2008, Т. 5, № 6.