Неинвазивный мониторинг глюкозы биосенсорами на основе гексацианоферратов переходных металлов

Щербачева Е.В., Галушин А.А., Карпова Е.В.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: scherbacheva.e@gmail.com

Неинвазивные методы анализа биологических жидкостей получают все большее распространение в медицинской диагностике, т.к. они исключают повреждение кровеносных сосудов и кожных покровов и устраняют риск потенциального заражения пациента. Среди наиболее многообещающих экскреторных жидкостей можно выделить пот. Однако литературные данные по вопросу концентрации глюкозы в поте противоречивы.

В настоящей работе разработаны высокоэффективные биосенсоры для определения глюкозы. В качестве трансдьюсера была использована берлинская лазурь (БЛ), стабилизированная гексацианоферратом никеля. Полученные биосенсоры показывают стабильность 27.5±1.2 ч., улучшенную в два раза по сравнению с биосенсорами на основе немодифицированной БЛ. Чувствительность определения глюкозы (23±2 мА·М-1·см-2) снижается, но остается достаточной для детекции аналита в различных биологических жидкостях, т.к. диапазон определяемых концентраций остается прежним (5 мкМ – 5·мМ глюкозы) [1].

Показана применимость полученных биосенсоров для проведения измерений в реальных объектах (кровь, пот) в режиме проточно-инжекционного анализа. Кроме того, установлена корреляция между изменением концентрации глюкозы в крови и в поте с коэффициентом Пирсона r = 0,74 (n=15, P=0.95).

Ранее нашей научной группой был разработан монитор лактата в неразбавленном поте с использованием биосенсоров на основе БЛ [2]. Дальнейшая цель данного исследования – создание аналогичного монитора для детекции глюкозы в поте в режиме реального времени.

Благодарность. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 16-13-00010.

Литература

1. E. V. Karpova, E. E. Karyakina, A. A. Karyakin, Accessing Stability of Oxidase-Based Biosensors via Stabilizing the Advanced H2O2 Transducer // Journal of the Electrochemical Society 2017, 164(5), B3056-B3058.

2. M. M. Pribil, G. U. Laptev, E. E. Karyakina, A. A. Karyakin, Noninvasive hypoxia monitor based on gene-free engineering of lactate oxidase for analysis of undiluted sweat // Analytical Chemistry 2014, 86(11), 5215–5219.