АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ В ПРОДУКТЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЕГО РАДИАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ УСКОРЕННЫМИ ЭЛЕКТРОНАМИ

Черняев А.П.1, Авдюхина В.М2, Близнюк У.А2, Борщеговская П.Ю.3, Семенова М.Н.5, Ипатова В.С.5, Леонтьев В.А.5, Студеникин Ф.Р.6, Юров Д.С.4

1зав.кафедрой, 2старший преподаватель, 3ассистент, 4научный сотрудник, 5студент, 6аспирант

аМосковский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
физический факультет,

bНаучно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В.Ломоносова

Москва, Россия

E-mail: semenova9519@mail.ru

На сегодняшний день во всем мире усиливается интерес к использованию ионизирующего излучения для обработки продуктов питания с целью контроля их микробиологических показателей и продления сроков хранения [1]. По результатам исследований питательных качеств облученных пищевых продуктов было сделано заключение о том, что облучение любых пищевых продуктов в дозах до 10 кГр не представляет токсикологической опасности [2]. Однако, при проведении радиационной обработки важно осуществлять дозиметрический контроль облучения, так как его отсутствие может привести к ряду негативных последствий, в частности, к изменению физико-химических и органолептических свойств пищевой продукции.

На кафедре физики ускорителей и радиационной медицины физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с НИИЯФ МГУ имени Д.В. Скобельцына, а также ФГБНУ ВИЛАР проводится ряд экспериментальных исследований по обработке продуктов растительного происхождения (клубней картофеля), рыбной (форели) и мясной продукции [3, 4].

В данной работе показан алгоритм расчета поглощенной продуктом дозы, полученной при облучении электронами с энергией 1 МэВ.

В качестве объекта исследования была взята суспензия гомогената фарша мяса форели в физиологическом растворе объемом 0,5 мл, помещенная в пластиковые пробирки типа эппендорф объемом 2 мл.  Облучение образцов проводилось на ускорителе электронов непрерывного действия УЭЛР-1-25-Т-001 с энергией 1 МэВ со средней мощностью пучка 25 кВт, ток пучка варьировался. Расстояние от выхода пучка до пластины, на которую помещали одновременно 6 образцов, составляло 12 см. При каждом облучении фиксировали заряд, упавший на пластину и время облучения.

При проведении дозиметрического контроля применялись следующие методы дозиметрии: в диапазоне от 40 Гр до 400 Гр применялся ферросульфатный метод дозиметрии (дозиметр Фрике) и от 1 кГр до 10 кГр использовались дозиметрические пленки СО ПД (Э) – 1/10 (сополимер с 4-диэтиламиноазобензоловым красителем). Дозиметрический раствор объемом 0,5 мл облучался в пробирках типа эппендорф объемом 2 мл, схема облучения соответствовала облучению образцов с гомогенатом. Ток пучка составлял 0,01 мкА. Дозиметрические пленки, размером (10-12)*(30-35) мм, по 3 штуки, герметично упакованные в бумагу, ламинированную полиэтиленом, помещали на пластине, рядом с опытными образцами. Ток пучка при облучении образцов и пленок составлял 1,5 мкА. Равномерность распределения заряда, падающего на пластину, по всей площади пластины была также проверена с помощью дозиметрических пленок.

Суть алгоритма определения дозы, поглощенной суспензией рыбного фарша заключается в следующем. Путем компьютерного моделирования с использованием программного обеспечения GEANT 4, с учетом технических характеристик ускорителя, схемы облучения и значений заряда, падающего на пластину с образцами, геометрии образцов с раствором и дозиметрических пленок, найти коэффициенты пересчета доз, измеренных с помощью ферросульфатного дозиметра и дозиметрических пленок, в дозу в пробирке с гомогентатом форели. В результате были получены зависимости дозы, поглощенной образцами с гомогенатом , дозиметрическим раствором Фрике ,  дозиметрическими пленками  от заряда, падающего на пластину. Фактические дозы, поглощенные дозиметрическими растворами и пленками, оценивались по изменению их оптических плотностей на спектрофотометре Specord 50 PC. Для дозиметра Фрике рабочая длина волны составляло λ=304 нм. Изменение оптической плотности дози-метрических пленок относительно опорного образца измеряли на длине волны λ=550 нм.

По результатам исследования был получен коэффициент пересчета экспериментальной дозы в растворе Фрике в рассчитанную путем моделирования поглощенную дозу в гомогенате: . Также был получен коэффициент пересчета экспериментальной дозы в пленке в рассчитанную путем моделирования поглощенную дозу в гомогенате: . Измерив дозу, полученную дозиметрическим раствором или пленкой, можно рассчитать дозу, поглощенную продуктом. Итак, при осуществлении дозиметрического контроля в ходе проведения радиационной обработки, зная параметры  и схему облучения, геометрию дозиметров и продукта,  путем компьютерного моделирования можно рассчитать дозу в продукте с достаточной степенью точности.

Литература

- Радиационные технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности/Г.В. Козьмин, Н.И. Санжарова, И.И. Кибина, А.Н. Павлов, В.Н. Тихонов //Достижения науки и техники АПК. 2015. №5. С. 87-92.

- «Лучевая обработка пищевых продуктов» Ян Ван Коэй, Бюллетень МАГАТЭ, том 23.

- У.А. Близнюк, П.Ю. Борщеговская, В.С. Ипатова, Ф.Р. Студеникин, А.П. Черняев, Д.С. Юров. Воздействие пучка ускоренных электронов с энергией 1 МэВ на жизнеспособность бактерий в рыбной продукции. Радиационные технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности: состояние и перспективы: Сб. докл. Международной науч-практ. конференции. Обнинск, с. 176-177, 2018.

- У.А. Близнюк, В.М. Авдюхина, П.Ю. Борщеговская и др. Инновационные подходы к развитию радиационных технологий обработки биообъектов. Известия Российской академии наук. Серия физическая. Т. 82, № 6. с. 824–828, 201