Разработка биосовместимого композиционного материала на основе полиэфирэфиркетона с добавлением гексагонального нитрида бора для эндопротезирования тазобедренного сустава

Карабанова А.Б.

Студент

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

E-mail: karabanova.ab@misis.ru

Данная работа посвящена разработке биосовместимого композиционного материала на основе полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) с добавлением гексагонального нитрида бора для изготовления вкладышей ацетабулярного компонента эндопротезов тазобедренного сустава.

В современной медицинской практике для производства вкладышей эндопротезов используется сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ). Однако его невысокая износостойкость приводит к образованию продуктов износа при эксплуатации эндопротеза [1]. Это становится причиной появления остеолиза и воспалительных реакций. Вкладыши, изготовленные из ПЭЭК и композитов на его основе, являются подходящей заменой вкладышей из СВМПЭ за счёт высоких значений механических и трибологических характеристик [2]. Однако, результаты исследований in vivo свидетельствуют о повышенном воспалительном потенциале композитов с углеродным волокном [3]. Таким образом, на данном этапе исследований стоит задача разработать композиционный материал, обладающий достаточной прочностью, высокой износостойкостью и биосовместимостью.

В работе были использованы порошок ПЭЭК (~10 мкм) марки 150UF10, VICTREX® (Великобритания) и порошок гексагонального нитрида бора (~100 нм), Россия. Порошки прошли исследования на биосовместимость в «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина». Результаты показали, что образцы не оказывали цитотоксических эффектов на эпителиальные клетки линии IAR-2 в исследованных концентрациях (до 667 мкг/мл).

Методика изготовления образцов композита ПЭЭК/нитрид бора (5 мас. %) включала в себя гомогенизацию порошковой смеси с помощью планетарной шаровой мельницы Pulverisette. Далее методом литья под давлением была получена серия из 2 образцов ненаполненного ПЭЭК и 2 образцов композита ПЭЭК/нитрид бора на установке Thermo Scientific Haake MiniJet. Температура формы – 120 °С и 160 °С, температура цилиндра – 380 °С, давление – 800 бар, постдавление – 200 бар.

Были проведены испытания на растяжение, трение и износ для изучения трибологических и механических свойств образцов. Образец ПЭЭК/нитрид бора, полученный при температуре 120 °С, показал наименьший коэффициент трения в сравнении с ненаполненным полимером (~ 0,07 и 0,12 соответственно), в то время как композит ПЭЭК/нитрид бора (160 °С) обладал наибольшим модулем упругости (~ 3,7 ГПа) в сравнении с образцом из ненаполненного ПЭЭК (~ 3,2 ГПа).

По полученным данным можно предположить, что добавление нитрида бора в композит на основе ПЭЭК позволяет снизить коэффициент трения и повысить модуль упругости материала для изготовления вкладышей эндопротезов тазобедренного сустава.

Литература

1. Broomfield J.A.J. et al. The Relationship Between Polyethylene Wear and Periprosthetic Osteolysis in Total Hip Arthroplasty at 12 Years in a Randomized Controlled Trial Cohort // J. Arthroplasty. 2017.

2. Lorber V. et al. Elevated cytokine expression of different PEEK wear particles compared to UHMWPE in vivo // J. Mater. Sci. Mater. Med. 2014.

3. Wang A. et al. Suitability and limitations of carbon fiber reinforced PEEK composites as bearing surfaces for total joint replacements // Wear. 1999.